รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดเลือดและเสมหะแรงสูงแบบเคลื่อนที่
(Mobile High Volume Suction)
1.  ความต้องการ
เครื่องดูดเลือดและเสมหะแรงสูงแบบเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2.  วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สำหรับดูดเลือด เสมหะและของเหลว ในการผ่าตัด
3.  คุณสมบัติทั่วไป

3.1  เป็นเครื่องดูดเลือดและเสมหะแรงดูดสูงใช้หรับใช้งานในห้องผ่าตัด

3.2  ตัวเครื่องเป็นตู้เหล็กหรือไม้ที่ได้เคลือบผิวไร้สนิม มีล้อเคลื่อนพร้อมเบรคล็อก

3.3  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
4.  คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวก สามารถตั้งค่าแรงดูดที่ต้องการให้คงที่โดยสามารถปรับ
    ค่าแรงดูดได้ระหว่าง 0 ถึง -700 mm.Hg เป็นอย่างต่ำ
4.2  มีมาตรอ่านแรงดูด โดยแสดงค่าแรงดูด 0 ถึง -760 mm.Hg หรือเทียบเท่า
4.3 ภาชนะบรรจุน้ำลายเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลาสติกขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร  
   จำนวน 2 ขวด บรรจุอยู่ในลิ้นชักตู้

4.4 มอเตอร์ดูดแบบ ROTARY VACUUM  พร้อมระบบกันน้ำล้นเข้ามอเตอร์
4.5 หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้าท่อดูด
4.6 ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร
4.7  สายไฟ (Main Cable) ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
5.  เงื่อนไขเฉพาะ
5.1  รับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ
5.2  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
5.3  ผู้จำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
5.4  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
******************************
