รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันชนิด  LED
(LED  Light Cured Unit)
1.   ความต้องการ  
เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันโดยใช้หลอด  LED
2.   วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
เพื่อทำให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว
3.   คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นเครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟันโดยใช้หลอด LED ชนิดไร้สาย
3.2 อุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง, แท่งนำแสงหรือสายนำแสง 
3.3 ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4.   คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1 หลอดกำเนิดแสงเป็นชนิด  LED (Light Emitting Diode)  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์  50 เฮิรตซ์
4.2 แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ 420-480 Nanometers (NM.) และมีความเข้มของแสง         (High Intensity Output) ไม่น้อยกว่า 1,000 - 1,700 mW/cm2
4.3 ในขณะฉายแสงมีความเข้มแสงที่คงที่โดยตลอด 
4.4 มีสัญญาณเตือนเมื่อเวลาของการฉายแสงครบ 5, 10, 15 หรือ 20 วินาที หรือมีสวิตซ์สำหรับตั้งเวลาและมีสัญญาณเตือน เมื่อเวลาของการฉายแสงครบ
4.5 แท่งนำแสง (QuartZ  Rod)  สามารถดึงออกจาก Hand Piece  เพื่อทำความสะอาดและสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อโรคหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อได้
4.6 ปลายแท่งนำแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร หรือสามารถเลือกขนาด 12 มิลลิเมตร
4.7 มีระบบป้องกันเมื่อความร้อนสูงเกิน
4.8 ตัวเครื่องมีสวิตซ์เปิด-ปิด และมีสัญญาณแสดงการทำงานของเครื่อง
4.9 แบตเตอรี่ต้องเป็นชนิดลิเธียม (Litium) เมื่อชาร์ตไฟเต็มที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
4.10 มี Indicator แสดงปริมาณแบตเตอรี่หรือมีระบบเตือนเมื่อปริมาณแบตเตอรี่เหลือน้อย
5.   เงื่อนไขเฉพาะ
      5.1 รับประกันคุณภาพ  1 ปี

****************************
