รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องซักและสลัดผ้าชนิดอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ 
1. ความต้องการ
เครื่องซักและสลัดผ้าชนิดอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์ โดยมีลักษณะตามกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เครื่องซักและสลัดผ้าชนิดอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ สำหรับใช้ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม และ เสื้อผ้า
3. คุณลักษณะของเครื่องโดยทั่ว ๆ ไป 
3.1   เป็นเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าชนิดอัตโนมัติ สามารถซักผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์
3.2   เป็นเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าในการทำน้ำร้อน สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
3.3   ขนาดของตะกร้าผ้าบรรจุผ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,230 ม.ม. ลึกไม่น้อยกว่า 800 ม.ม.
3.4   ตะกร้าบรรจุผ้าเป็นแบบช่องเดียว ( open pocket ) ทำด้วย Stainless steel
3.5   ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลท์ 50 เฮิร์ท 3 เฟส 
3.6  เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น หรือเอเชีย
1) สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 และ ISO 13485: 2016 ที่โรงงานผู้ผลิตได้รับ
2) สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรระดับนานาชาติ
3.7   ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
4. คุณสมบัติทางเทคนิค และ ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง
4.1 
การทำงานของเครื่องควบคุมด้วยบอร์ดคอนโทรล และ ระบบอินเวอร์เตอร์โดยสามารถควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ ได้ตามต้องการ
4.2 
ตั้งโปรแกรมซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 โปรแกรม
4.3 
มีสัญญาณแจ้งให้ทราบเมื่อเครื่องจบขั้นตอนการทำงาน
4.4 
มีข้อความแสดงชั้นตอนการทำงาน โปรแกรมที่ใช้ อุณหภูมิ เวลา และ ระดับน้ำ
4.5
 มีมอเตอร์สำหรับการซักผ้าและสลัดผ้า จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 Kw.
4.6
 มีกลไลล็อคประตู หากปิดประตูไม่สนิท หรือ เปิดประตูขณะทำงาน เครื่องจะหยุดทำงานทันที 
4.7
 ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์
4.8 
ความเร็วรอบในการซักผ้าไม่น้อยกว่า 38 รอบ / นาที ( Washing speed)
4.9 
  ความเร็วรอบในการสลัดผ้าครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 650 รอบ / นาที (High Extract Speed)
4.10  มีระบบรองรับการสั่นสะเทือน ด้วยโช๊คอัพ และ สปริง 
4.11  มีฮีทเตอร์ไฟฟ้าในการทำน้ำร้อน ขนาด ไม่น้อยกว่า 36 Kw.
4.12  มีระบบอินเวิร์สเตอร์เพาว์เวอร์ไม่น้อยกว่า 11 Kw.
4.13  ช่องสำหรับใส่น้ำยาซักผ้าได้ทั้งชนิดน้ำและผงไม่น้อยกว่า 5 ช่องพร้อมฝาปิด 
5. อุปกรณ์ประกอบต่อชุด
5.1
เครื่องซักผ้ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น จำนวน 1 เครื่อง
5.2  มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน 2 ชุด
5.3  มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน 2 ชุด
5.4  ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งพร้อมทำแท่นวางเครื่องซักผ้า ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และติดตั้งจนใช้งานได้ดี
5.5  ติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งออกจากเครื่อง เดินสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าเครื่องภายในระยะ 5 เมตร โดยทางโรงพยาบาลจัดเตรียม Main ระบบต่างๆ มายังอาคารซักฟอก
5.6  ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
5.7  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าจาก Main Line ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องมือมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุล และช่วงเวลาในการตัดต่อได้
6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1
ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง และบริษัทผู้เสนอราคาจะต้องได้รับมาตรฐานสากล ISO9001:2015 และ ISO13485:2016

6.2
รับประกันคุณภาพ และบริการ 2 ปี ในระยะประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และการทำงานของเครื่อง ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
6.3
ในระยะรับประกันหากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง แล้วยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายๆ 
6.4
มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าสามารถสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.5
เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือใช้งานมาก่อน
6.6
ผู้เสนอราคาขายต้องทำการติดตั้ง สาธิต และอบรมการใช้งาน รวมทั้งวิธีการบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ขนผู้ใช้งานเข้าใจ โดยไม่ติดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6.7
มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (Operating Manual) เป็นภาษาไทย จำนวน 2 ชุด ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
6.8
มีคู่มือการตรวจซ่อมพร้อมวงจรไฟฟ้า (Service and Repair Manual) สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ของโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด
6.9
มีเครื่องหมายหรือป้ายหรือป้ายของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดที่ตัวเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
6.10 กำหนดส่งมอบสินค้าภาย 90 วัน นับจากวันที่รับใบสั่งซื้อ
***************************************************************
