คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติทั่วไป

     
1.  ประกอบด้วยเครื่องดูดน้ำลาย โคมไฟส่องปาก เก้าอี้สนาม เก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ

     
2.  ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
คุณสมบัติทางเทคนิค

     
1  เครื่องดูดน้ำลาย



-  ลักษณะตัวตู้ทำด้วยไม้บุโฟเมก้าหรือโลหะไร้สนิม มีล้อเลื่อนพร้อมเบรคล็อก
-  มีที่ปรับแรงดูดได้สะดวก สามารถตั้งค่าแรงดูดที่ต้องการให้คงที่โดยสามารถปรับ
   ค่าแรงดูดได้ระหว่าง 0 ถึง -700 mm.Hg เป็นอย่างต่ำ
-  มีมาตรอ่านแรงดูด โดยแสดงค่าแรงดูด 0 ถึง -760 mm.Hg หรือเทียบเท่า
-  ภาชนะบรรจุน้ำลายเป็นขวดใสทำด้วยแก้วหรือพลาสติกขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร  
   จำนวน 2 ขวด บรรจุอยู่ในลิ้นชักตู้
-  มีระบบป้องกันของเหลวในภาชนะล้นเข้าเครื่อง
-  หัวดูดเป็น Saliva Ejector พร้อมข้อต่อเข้าท่อดูด
-  ท่อดูดยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร
-  สายไฟ (Main Cable) ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สามารถถอดเก็บได้

     
2  โคมไฟส่องปาก



2.1  โคมไฟ (Operation Light)





-  เป็นชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง
-  หลอดไฟเป็นชนิด Tungsten-Halogen





-  มีระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร




-  มีความเข้มของแสงที่ระยะโฟกัสอยู่ระหว่าง 13,000-25,000 ลักซ์




-  ที่ระยะโฟกัสมีค่า Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600-6500 องศาเคลวิน



2.2  Flexible Arm ของโคมไฟ




-  ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมสแตนเลสหรืออลูมิเนียม 




-  สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ



2.3  เสาและตัวฐาน




-  ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิมมีความมั่นคง




-  มีล้อเลื่อนที่ฐาน 5 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกโดยไม่ล้ม
2.4  หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 12 โวลต์ เป็นหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก
 


       ในการเคลื่อนย้าย



2.5  สามารถเก็บฐานล้อเลื่อนใส่กระเป๋าเคลื่อนที่สำหรับออกหน่วยได้ทั้งชุด



2.6 กระเป๋าต้องมีมือจับดึงขึ้น-ลง และมีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายโดยสะดวก

     
3  เก้าอี้สนาม  (เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ)
-  ขนาด กว้าง 45 ซม. x ยาว 105 ซม. x สูง 60 ซม.
-  โครงเก้าอี้ทำด้วยสเตนเลส สามารถพับเก็บเข้าหากันได้
-  เบาะนั่ง พนักพิงหลัง และหมอนรองศีรษะ บุด้วยฟองน้ำแล้วหุ้มด้วยหนังเทียม
-  พนักพิงสามารถปรับได้ คือ ตั้ง เอน นอน และนอนราบได้ 4 ระดับ
  เมื่อปรับพนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบ จะมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.
-  หมอนรองศีรษะสามารถปรับเลื่อนได้
-  ด้านซ้ายเก้าอี้ มีแกนไว้ยึดกับที่วางแก้วน้ำ และที่บ้วนปากสามารถถอดออกทำความสะอาดได้
-  ด้านขวาเก้าอี้ มีแกนไว้ยึดกับที่วางถาด สามารถถอดออกทำความสะอาดได้
-  มีที่พักเท้าด้านล่างบุด้วยโฟเมก้าขาว
- ทำความสะอาดง่ายและสามารถพับเก็บได้
- มีถาดสเตนเลส 1 ใบ , แก้วน้ำสเตนเลส 1 ใบ , อ่างบ้วนปากสเตนเลส 1 ใบ
4  เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน (เก้าอี้ผู้ให้บริการ) จำนวน 1 ตัว
· มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ  Pneumatic
· ฐานเก้าอี้ทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) หรือ วัสดุไร้สนิม
· เบาะและพนังพิงสามารถหมุนได้รอบตัว
· พนักพิงเป็นแบบ Lumber  Support
· สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบ Pneumatic  
· พนักพิงและเบาะหุ้มด้วยฟองน้ำอย่างแข็งหุ้มด้วยวัสดุไวนิล
· ที่นั่งสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา
· ฐานล้อเลื่อน 5 ล้อ
5  มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต
 

6  มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด
 

7  มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต


8  เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบในโรงงานประกอบเก้าอี้ผู้ป่วยทางทันตกรรมในประเทศไทยทั้งชุด
9  โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบทะเบียนโรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม มีเนื้อที่โรงงาน
     ไม่น้อยกว่า 3200 ตารางเมตร และมีทุนดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท


9. ผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2008
------------------------------------------------------------------
