รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์
- ความต้องการ
ยูนิตทำฟัน
- วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการทางทันตกรรม
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1  ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบควบคุม  ระบบดูดน้ำลาย  ระบบน้ำบ้วนปากและเก้าอี้คนไข้
1.2 ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ และมีหัวต่อแบบ Non-return Value สำหรับเสียบ
       ท่อน้ำได้
1.3 มีที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้รักษาสามารถดูรายละเอียดได้สะดวกและชัดเจน  ติดตั้งอยู่ที่ถาดชุดวางหัวกรอ  
1.4 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์  และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 24 โวลท์  ใช้กับระบบทำงาน ภายในยูนิต
      ทั้งหมด  ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
2.1  ระบบให้แสงสว่าง
       2.1.1 แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน   แหล่งกำเนิดแสงเป็น LED
       2.1.2 ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่า 13,000 และปรับได้ถึง  35,000 ลักซ์
       2.1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 ซม.
       2.1.4 Color Temperature  อยู่ระหว่าง 3,600 – 6,500 องศาแคลวิล
           2.1.5 สามารถปรับระดับของแหล่งกำเนิดแสงได้ 2 ระดับ และปรับได้แบบต่อเนื่อง มีตำแหน่งสวิตซ์เปิด-ปิดได้ 3 ที่
ได้แก่บริเวณแป้นสวิตซ์ด้านหมอและด้านสวิตซ์ด้านผู้ช่วย และเซนเซอร์บริเวณไฟส่องปาก
       2.1.6 Flexible Arm  สำหรับยึดโคมไฟ

2.1.6.1 ทำด้วยวัตถุไม่เป็นสนิม




2.1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบและสามารถปรับมุมเอียงได้ 3 ตำแหน่ง
2.2 ระบบเครื่องกรอฟัน
      2.2.1 เครื่องกำเนิดอากาศอัด (Air Compressor)

2.2.1.1 เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

2.2.1.2 กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า

2.2.1.3 จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบ / นาที

2.2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ 5 Bar ได้ไม่น้อยกว่า 330 ลิตร / นาที

2.2.1.5 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด  เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ

2.2.1.6 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดง 

            แรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก

2.2.1.7 มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์  ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ในพิกัด  โดยช่วง  Cut-In มี 
                           แรงดันอากาศอัดไม่ต่ำกว่า 5 Bar

2.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดต้องมี 
                          องค์ประกอบและการติดตั้งเรียงลำดับก่อนเข้ายูนิตทำฟัน ดังนี้
1. ขจัดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย
-  Water  Separator  ชนิด  Auto-drained  ที่มี  Differential pressure Indicator จำนวน 1 ตัว



ข.    กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 5 ไมครอน



       -  Air  Filter  พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  จำนวน 1 ตัว



ค.    กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน



       -  Mist Separator with Differential Pressure Indicator   พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มี
                                                     ประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน 1 ตัว
ง.
กรองอนุภาพที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 0.1 ไมครอน ด้วย
-  Micro-mist Separator with Differential Pressure Indicator   พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน 1 ตัว
จ.
ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar ด้วย
· Air Regulator พร้อมมาตรวัดแรงดันจำนวน 1 ตัว
2.2.1.9 ในกรณีใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่มิได้เป็นไปตาม 2.2.1.8  จะต้องมีคุณภาพอัดอย่างต่ำตาม   



ที่ 1.6.1 ของ ISO 8573 (Dirt Particle Size = 0.1 ไมครอน Water Pressure Dew Point = 10 C Oil = 0.01 
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตปรุงคุณภาพลม
2.2.2 ด้ามกรอประกอบด้วย


2.2.2.1  ด้ามกรอเร็ว  (Airotor)  จำนวน 2 ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
2.2.2.1.1  หัวกรอเร็ว Airotor เป็นชนิด  Ball Barring Handpiece  
 มีความเร็วไม่น้อยกว่า 300,000 รอบ/นาที
2.2.2.1.2  เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟันส่วนหัวไม่น้อยกว่า  3 รู




2.2.2.1.3  ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้โดยรอบ และด้านท้ายเป็นแบบ  



  Mid West Type (4 Holes)




2.2.2.1.4  สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนสูงถึง 135 องศาเซลเซียส



2.2.2.1.5  เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตทำฟัน


2.2.2.2  ด้ามกรอช้า



2.2.2.2.1  Micro motor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micro motor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West   

                                                          Type  (4 Holes)




2.2.2.2.2 สามารถต่อสเปรย์น้ำใน (INNER SPRAY) และสามารถปรับความเร็วได้



2.2.2.2.3 มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight)  และหักมุม (Contra Angle) อย่างละ 1 ด้ามต่อ



2.2.2.2.4 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส   
                                                          ยกเว้น  Electric  Micro Motor 



2.2.2.2.5  เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับยูนิตทำฟัน
2.2.3 Tripple  Syringe  สามารถเป่าน้ำหรือลม  หรือน้ำและลมพร้อมกัน  ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้
2.2.4 สายด้ามกรอและ Tripple Syringe  ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิโคน
2.2.5 ภาชนะภายในบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
2.2.5.1 เป็นภาชนะใส  ทนความดันไม่ต่ำกว่า 3 Bar
2.2.5.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 1.25 ลิตร  จำนวน 2 ใบ
2.2.5.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก
2.2.5.4 มีระบบระบายลมทันที  ก่อนถอดเปลี่ยน
2.2.5.5 มีภาชนะสำรอง 2 ใบ
2.2.5.6 มีระบบ STERILIZTION SYSTEM OF HOSES ฆ่าเชื้อโรคในระบบสายน้ำ
3. ระบบควบคุม
3.1  ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอ
3.1.1
มีระบบ First Priority

       3.1.2     มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับด้ามกรอ
       3.1.3      สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวก โดยผ่าน  Needle Valve  และมี 
3.1.4 
มาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ
3.1.5 ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน้ำ  และอากาศอัดภายในระบบ
3.1.5      สายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุม  ต้องเป็นสายที่ทำจาก  Polyurethane (PU) 

และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยมีการระบุ  Polyurethane  หรือ  PU  และ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย
3.1.6      มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ สำหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่  สำหรับด้ามกรอช้า 1 ที่  Tripple Syringe  1 ที่ 
3.1.7      มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ
3.1.8      ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือเครื่องใช้  Flexible  Arm  ร่วมกัน
3.1.9      ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ  

(ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)
3.2
สวิตซ์เท้าสามารถ
3.2.1 ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียวหรือทำงานแบบมีน้ำร่วมด้วยพร้อม
  ระบบชิพโบรเวอร์
4. ระบบดูดน้ำลาย  (Saliva  Ejector  และ  Hight Volume Suction)

4.1   เป็น Motor Suction  ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด
4.2   แรงดูดของ Hight Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ำกว่า -80 mm.Hg  หรือเทียบเท่า
4.3   Saliva  Ejector และ Hight Volume Suction  สามารถทำงานพร้อมกันได้  และการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ
4.4   มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถล้างทำความสะอาดได้

4.5 ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี
4.6 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4.7 ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดลงลง
4.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวกและมีสำรอง 1 ชุด
4.9 สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suctionผนังด้านในทำด้วยซิลิโคน หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติ
 ไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน
4.10   มอเตอร์ดูดน้ำลาย เป็นผลิตภัณฑ์ MADE IN JAPAN
5. ระบบน้ำบ้วนปาก 

5.1   มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก  และสามารถถอดที่กรองมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย
5.2   มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปากโดยใช้น้ำหนัก
5.3 อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติด  มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่าง  และมีที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดออกมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย
5.4 มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดออกมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย
5.5   มี Triple Syringe  1  ชุด  พร้อมที่วาง  (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 2.2.3)
6. เก้าอี้คนไข้ 

6.1   สามารถปรับพนักพิงให้เอน นั่ง หรือนอนและสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้คนไข้ได้ด้วยระบบเกียร์มอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรืออเมริกา
6.2   Head Rest จะต้องมีรองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสูง-ต่ำได้ตามต้องการ ตลอดจนสามารถใช้ 
        กับเด็กได้
6.3 ระบบในการปรับตำแหน่ง  Preset และ Auto retune (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ตำแหน่งนี้ตั้งไว้ต้องไม่

เปลี่ยนแปลง
6.4 ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Auto retune (Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี้ 
บริเวณถาดวางเครื่องมือ, เก้าอี้คนไข้ และบริเวณอ่างบ้วนปาก
6.5 มีโปรแกรมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 5 หน่วยความจำ (MEMORY) 
7. อุปกรณ์ประกอบ 

7.1  เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว  ได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

7.1.1  มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ  Pneumatic

7.2 เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์จำนวน 1 ตัว  ได้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
7.2.1  มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ  Pneumatic


7.2.2  Lumbar Support  และที่พักเท้า
7.3. ด้ามกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน นึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส

7.5 Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้า โดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/- 5% 

8. เงื่อนไขเฉพาะ 

8.1  ยูนิตทำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบจากทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย  
8.2 ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบในประเทศไทย ต้องได้ขอยื่นจดแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.)
8.3 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001:2008

8.4 โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบทะเบียนโรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม มีเนื้อที่โรงงานไม่น้อยกว่า 3200 ตารางเมตร และมีทุนดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
8.5 ด้ามกรอเร็วและด้ามกรอช้าเป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป,สหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย
8.6 เครื่องกำเนิดอาการอัด (Air Compressors) เป็นของทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกา หรือเอเชีย 
8.7 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกพร้อมรายละเอียด  เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมาย 
 และลง หมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ
8.5  เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

8.6  ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี  นับจากวันตรวจรับและรับประกันคุณภาพสายลม, สายน้ำไม่น้อยกว่า 5 ปี 
8.7  มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ชุด
8.8  ผู้เสนอราคาต้องมีทีมช่างบริการหลังการขาย 
8.9  ในระยะประกัน หากเครื่องมือปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้ว         ถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
8.10 ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
******************************************
