รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยูนิตทำฟัน
_______________________________________________________________________
ความต้องการ

ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการทางทันตกรรม
1. คุณสมบัติทั่วไป
(1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุมระบบดูดนํ้าลาย ระบบนํ้าบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
(2) ยูนิตมีจุดต่อCoupling นํ้า สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำและมีหัวต่อแบบ Non-return Value 
สำหรับเสียบท่อนํ้าได้
(3) มีที่ดูฟิ ล์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน
(4) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ าไม่เกิน 50 โวลท์ ใช้กับระบบทำงาน
ภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
(1) ระบบให้แสงสว่าง
1.1 แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน
1.2 ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่า 13,000 และไม่เกิน 28,000 ลักซ์
1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
1.4 Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500  ° K (องศาแคลวิน)

1.5 สามารถปรับระดับของแหล่งกำเนิดแสงได้
1.6 Flexible Arm สำหรับยึดโคมไฟ
1.6.1 ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
1.6.2 สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ สามารถทำมุมเอียงได้
(2) ระบบเครื่องกรอฟัน
2.1 เครื่องกำเนิดอากาศอัด (AIR COMPRESSOR)

2.1.1 เครื่องกำเนิดอากาศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
2.1.2 กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
2.1.3 จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที
2.1.4 สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 บาร์ ได้ไม่น้อยกว่า 330 ลิตรต่อนาที
2.1.5 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
2.1.6 ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้
อย่างสะดวก
2.1.7 มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอากาศอัดไม่ต่ำกว่า 5 บาร์
2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดต้องมี องค์ประกอบและการติดตั้งเรียงลำดับก่อนเข้ายูนิตทำฟัน ดังนี้
1. ขจัดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย
-  Water  Separator  ชนิด  Auto-drained  ที่มี  Differential pressure Indicator จำนวน 1 ตัว
ข.    กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 5 ไมครอน


       -  Air  Filter  พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  จำนวน 1 ตัว
ค.    กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน
        -  Mist Separator with Differential Pressure Indicator   พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน 1 ตัว
ง.
กรองอนุภาพที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 0.1 ไมครอน ด้วย
-  Micro-mist Separator with Differential Pressure Indicator   พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน 1 ตัว
จ.
ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar ด้วย
· Air Regulator พร้อมมาตรวัดแรงดันจำนวน 1 ตัว
(3) ด้ามกรอ ประกอบด้วย
3.1 ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จำนวน 2 ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
3.1.1 เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟัน ที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่า 3 รู
3.1.2 ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้โดยรอบ และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
3.1.4 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส
3.2 ด้ามกรอช้า
3.2.1 Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type(4 Holes)

3.2.2 สามารถต่อสเปรย์นํ้าได้ (INNER SPRAY) และสามารถปรับความเร็วได้
3.2.3 มีด้ามต่อชนิดตรง(Straight) และหักมุม(Contra-Angle) อย่างละ 1 ด้ามต่อ
3.2.4 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทน ความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส 
ยกเว้น Electric Micromotor
3.3 Tripple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้
3.4 สายด้ามกรอและ Tripple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิโคน
3.5 ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ
3.5.1 เป็นภาชนะใส ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์
3.5.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
3.5.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก
3.5.4 มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
3.5.5 มีภาชนะสำรอง 2 ใบ
3.5.6 มีระบบฆ่าเชื้อโรคในสายหัวกรอ (BIO SYSTEM) ติดตั้งมาจากบริษัทผู้ผลิตหน่วยทันตกรรมหลัก มีปุ่มสวิตซ์อยู่บนถาดเครื่องแสดงชัดเจน
3.5.7 สายหัวกรอเป็นแบบซิลิโคน มี 4 รู มีประเทศผู้ผลิตระบุที่ตัวสาย 
(4) ระบบควบคุม
4.1 ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอ
4.1.1 มีระบบ First Priority

4.1.2 มีระบบป้องกันการดูดนํ้าย้อนกลับเข้าด้ามกรอ
4.1.3 สามารถปรับปริมาณนํ้าและแรงดันอากาศอัด ด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่านNeedle Valve

4.1.4 ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของนํ้า และอากาศอัดในระบบ
4.1.5 สายที่เป็นทางเดินของนํ้าและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสายที่ทำจาก Polyurethane(PU) โดยมีการระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายที่ตัวสาย
4.1.6 มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ สำหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ สำหรับด้ามกรอช้า 1 ที่ และTripple Syringe 1 ที่
4.1.7 มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ
4.1.8 ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible Arm ร่วมกัน
4.1.9 ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ ทั้งแนวราบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)
4.2 สวิตช์เท้า สามารถ
4.2.1 ควบคุมการปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับระดับพนักพิงของเก้าอี้คนไข้ 
4.2.2 ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียว หรือทำงานแบบ
มีน้ำร่วมด้วย
(5) ระบบดูดนํ้าลาย(Saliva Ejector และ High Volume Suction)

5.1 เป็น Motor Suction ที่ไม่ใช้นํ้าร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด
5.2 แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่า -80 mm.Hg หรือเทียบเท่า
5.3 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้ และการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ
5.4 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อนํ้าทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้
5.5 ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี
5.6 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
5.7 ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดลงลง
5.8 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวกและมีสำรอง 1 ชุด
5.9 สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volme Suctionผนังด้านในทำด้วยซิลิโคน หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติ
 ไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน
 (6) ระบบนํ้าบ้วนปาก
6.1 มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบนํ้าบ้วนปาก และสามารถถอดที่กรองมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย
6.2 มีระบบควบคุมปริมาณนํ้าลงถ้วยนํ้าบ้วนปากโดยอัตโนมัติ(ใช้น้ำหนัก)

6.3 อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุเซรามิกที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน้ำปล่อยนํ้าลงในอ่าง และมี
ที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ        
6.4 มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้
6.5 มี Tripple Syringe 1 ชุด พร้อมที่วาง(คุณสมบัติเดียวกับข้อ 3.3 )
(7) เก้าอี้คนไข้
7.1 สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบ Gear Motor เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรืออเมริกา
7.2 Head Rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามความต้องการ
ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้
7.3 ระบบในการปรับตำแหน่ง Presetและ Autoreture (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ตำแน่งที่ตั้งไว้
ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
7.4 ปุ่มปรับตำแหน่งPreset และ Autoreturn(Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวาง
เครื่องมือ เก้าอี้คนไข้ และบริเวณอ่างบ้วนปาก
อุปกรณ์ประกอบ
1. เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว
1.1 มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic

1.2 Lumbar Support

2. เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว
2.1 มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบPneumatic

2.2 Lumbar Support และที่พักเท้า
3. ด้ามกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน นึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส

4. Automatic Voltage Stabilizer  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้า โดยใช้ได้กับ
เงื่อนไขเฉพาะ 

1.  
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
2.
ยูนิตทำฟันเป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศไทย
3.  
ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกที่ระบบรายละเอียด  เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมาย  และลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ
4.  
เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
5.  
ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี  นับจากวันตรวจรับ
6. 
มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน 1 ชุด
7.  
ยูนิตทำฟัน ยี่ห้อของผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน , ISO9001, ISO13485, CE0499

*******************************************

